## Sheet1
标项号 | 一级目录 | 谈判产品名称 | 产品描述
1.1 | 鉴定、药敏分析系统 | 肺炎链球菌专用药敏卡片 | 1、用于肺炎链球菌的药敏检测，至少须提供阿莫西林、青霉素、头孢曲松、厄他培南、红霉素、左氧氟沙星、利奈唑胺、莫西沙星、四环素、万古霉素等抗生素的检测。可实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂 2、独立的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供14-18个药物敏感性结果及MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供34个药物的检测结果 3、检测药物可提供5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求 4、可实现快速的药敏检测，平均检测时间8-10小时。 5.提供配套设备租赁方案
1.2 | 鉴定、药敏分析系统 | 革兰氏阳性细菌专用药敏卡片 | 1、可实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂 2、用于葡萄球菌及链球菌的药敏检测，至少须提供环丙沙星、克林霉素、高浓度庆大霉素、克林霉素诱导实验、利奈唑胺、利福平、四环素、万古霉素等抗生素的检测； 3、独立的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供14-18个药物敏感性结果及MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供34个药物的检测结果 4、检测药物可提供5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求 5、可实现快速的药敏检测，平均检测时间8-10小时。 6、提供配套设备租赁方案
1.3 | 鉴定、药敏分析系统 | 革兰阴性细菌专用药敏卡片 | 1、须实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂 2、用于革兰阴性杆菌的药敏检测，至少须提供头孢吡肟、头孢哌酮舒巴坦、头孢曲松、厄他培南、亚胺培南、替加环素、哌拉西林他唑巴坦、左旋氧氟沙星、多粘菌素、头孢他啶-阿维巴坦等抗生素的检测； 3、独立的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供14-18个药物敏感性结果及MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供34个药物的检测结果 4、检测药物可提供5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求 5、可实现快速的药敏检测，平均检测时间8-10小时。 6、提供配套设备租赁方案
1.4 | 鉴定、药敏分析系统 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 1、可常规鉴定临床各类的革兰氏阳性细菌 2、提供配套设备租赁方案
1.5 | 鉴定、药敏分析系统 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 1、可对革兰阴性菌进行鉴定； 2、至少可鉴定嗜水气单胞、缺陷短波单胞菌、洋葱伯克霍尔德菌群、坂崎克洛诺菌群、莫拉菌群等的鉴定。 3、提供配套设备租赁方案
1.6 | 鉴定、药敏分析系统 | 酵母菌鉴定卡 | 1、独立的鉴定检测卡 2、至少可鉴定酵母菌及隐球菌等真菌 3、提供配套设备租赁方案
1.7 | 鉴定、药敏分析系统 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 1、独立的鉴定检测卡 2、可鉴定奈瑟氏菌和嗜血杆菌 3、提供配套设备租赁方案
1.8 | 鉴定、药敏分析系统 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 1、独立的鉴定检测卡 2、可进行厌氧菌及棒状杆菌的鉴定 3、提供配套设备租赁方案
1.9 | 鉴定、药敏分析系统 | 酵母菌及新型隐球菌药敏卡 | 1、提供酵母样真菌药敏检测； 2、用于念珠菌、隐球菌等酵母样真菌的药敏检测，提供≥5种临床常用抗真菌药物的定量MIC检测，指导临床合理用药，包含卡泊芬净、米卡芬净两种棘白菌素类药物 3、真菌药敏检测操作和结果判读高度自动化，可实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂，避免人为误差 可提供快速的真菌药敏检测报告，平均报告时间<16小时，及时为临床提供药敏依据 4.提供配套设备租赁方案
1.10 | 鉴定、药敏分析系统 | 样本稀释液 | 1、用于细菌悬液的制备； 2、无菌
2.1 | 半自动药敏试剂 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量稀释法) | 1、可进行酵母菌药敏检测 2、包含氟胞嘧啶、两性霉素B、氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑等抗生素的检测
2.2 | 半自动药敏试剂 | 嗜血杆菌和布兰汉球菌药敏试剂盒(比色法) | 1、可用于嗜血杆菌和布兰汉球菌的药敏检测 2、包含氨苄西林、四环素、复方新诺明、利福平、氧氟沙星等抗生素的检测
3.1 | 质谱系统使用试剂 | 质谱样本预处理试剂I | 1、用于质谱检测过程中酵母菌的前处理，以提高鉴定效果 2、为25%的甲酸溶液 3、与梅里埃 VITEK MS质谱鉴定仪配合使用
3.2 | 质谱系统使用试剂 | 质谱样品处理基质溶液I | 1、用于质谱样本的预处理 2、与梅里埃 VITEK MS质谱鉴定仪配合使用
3.3 | 质谱系统使用试剂 | 质谱仪靶板I | 与梅里埃 VITEK MS质谱鉴定仪配合使用
3.4 | 质谱系统使用试剂 | 质谱用血培养微生物预处理试剂 | 质谱用血培养微生物预处理试剂
3.5 | 质谱系统使用试剂 | 全自动微生物质谱检测系统用质控品 | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
3.6 | 质谱系统使用试剂 | 微生物质谱鉴定仪用校准品 | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
3.7 | 质谱系统使用试剂 | 质谱样品处理基质溶液II | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
3.8 | 质谱系统使用试剂 | 质谱样品预处理试剂II | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
3.9 | 质谱系统使用试剂 | 质谱用丝状真菌预处理试剂 | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
3.10 | 质谱系统使用试剂 | 质谱仪靶板II | 与安图质谱鉴定系统（型号：MSI600）配合使用
4.1 | 药敏纸片 | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片(扩散法)
4.2 | 药敏纸片 | 氨苄西林药敏实验纸片(扩散法)
4.3 | 药敏纸片 | 头孢呋辛钠(纸片扩散法)
4.4 | 药敏纸片 | 替考拉宁(纸片扩散法)
4.5 | 药敏纸片 | 头孢吡肟(纸片扩散法)
4.6 | 药敏纸片 | 头孢噻肟(纸片扩散法)
4.7 | 药敏纸片 | 头孢他啶(纸片扩散法)
4.8 | 药敏纸片 | 头孢他啶/阿维巴坦 (纸片扩散法)
4.9 | 药敏纸片 | 阿米卡星药敏实验纸片(扩散法)
4.10 | 药敏纸片 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片(扩散法)
4.11 | 药敏纸片 | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法)
4.12 | 药敏纸片 | 苯唑西林药敏实验纸片(扩散法)
4.13 | 药敏纸片 | 万古霉素 (纸片扩散法)
4.14 | 药敏纸片 | 呋喃妥因 (纸片扩散法)
4.15 | 药敏纸片 | 四环素 (纸片扩散法)
4.16 | 药敏纸片 | 多粘菌素B (纸片扩散法)
4.17 | 药敏纸片 | 大观霉素 (纸片扩散法)
4.18 | 药敏纸片 | 红霉素 (纸片扩散法)
4.19 | 药敏纸片 | 环丙沙星 (纸片扩散法)
4.20 | 药敏纸片 | 克林霉素 (纸片扩散法)
4.21 | 药敏纸片 | 利奈唑胺 (纸片扩散法)
4.22 | 药敏纸片 | 氯霉素 (纸片扩散法)
4.23 | 药敏纸片 | 美罗培南 (纸片扩散法)
4.24 | 药敏纸片 | 哌拉西林/他唑巴坦 (纸片扩散法)
4.25 | 药敏纸片 | 哌拉西林 (纸片扩散法)
4.26 | 药敏纸片 | 青霉素 (纸片扩散法)
4.27 | 药敏纸片 | 庆大霉素 (纸片扩散法)
4.28 | 药敏纸片 | 替加环素 (纸片扩散法)
4.29 | 药敏纸片 | 头孢哌酮/舒巴坦 (纸片扩散法)
4.30 | 药敏纸片 | 头孢哌酮 (纸片扩散法)
4.31 | 药敏纸片 | 头孢曲松 (纸片扩散法)
4.32 | 药敏纸片 | 头孢西丁 (纸片扩散法)
4.33 | 药敏纸片 | 头孢唑啉 (纸片扩散法)
4.34 | 药敏纸片 | 亚胺培南(纸片扩散法)
4.35 | 药敏纸片 | 左氧氟沙星(纸片扩散法)
4.36 | 药敏纸片 | 磷霉素（纸片扩散法）
4.37 | 药敏纸片 | 阿奇霉素（纸片扩散法）
4.38 | 药敏纸片 | 头孢曲松(E试验法)
4.39 | 药敏纸片 | 红霉素(E试验法)
4.40 | 药敏纸片 | 美罗培南(E试验法)
4.41 | 药敏纸片 | 亚胺培南(E试验法)
4.42 | 药敏纸片 | 头孢他啶/阿维巴坦（E试验法）
4.43 | 药敏纸片 | 青霉素（E试验法）
4.44 | 药敏纸片 | 万古霉素（E试验法）
4.45 | 药敏纸片 | 多粘菌素B药敏试剂(微量肉汤稀释法)
5.1 | 血培养系统 | 需氧血培养瓶 | 1.培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养； 7.提供配套设备租赁方案
5.2 | 血培养系统 | 厌氧血培养瓶 | 1.厌氧环境下培养瓶能同时培养细菌、真菌，不需要单独真菌瓶即可进行真菌培养； 2.培养瓶提供三种不同原理的抗生素吸附； 3.培养瓶可针对性吸附碳青酶烯类抗生素，应对院内CRE管控； 4.培养瓶为多层树脂培养瓶，负压设计，耐高压、防爆裂、可用于气动样本传输系统； 5.培养瓶提供刻度指导最佳采血量，并进行实时血量监测； 6.培养瓶经FDA，NMPA批准可用于血液及无菌体液培养。 7.提供配套设备租赁方案
5.3 | 血培养系统 | 血培养瓶儿童瓶 | 用于儿童血培养，提供配套设备租赁方案
6.1 | 革兰染色相关试剂 | 革兰染色试剂 | 1、需包含品红、碘液、结晶紫 2、独立包装、可单独订货 3、与梅里埃革兰染色仪配合使用
6.2 | 革兰染色相关试剂 | 革兰染色试剂 | 手工法检测，包含龙胆紫液、碘溶液、脱色液、沙黄溶液
6.3 | 革兰染色相关试剂 | 抗酸染色液 | 与贝索染色机（型号：BSZ-GT116）配合使用
7.1 | 肠道试剂 | 霍乱弧菌诊断单抗
7.2 | 肠道试剂 | 志贺氏菌属诊断血清 | 志贺氏菌属诊断血清22种，单价
7.3 | 肠道试剂 | 志贺氏菌属诊断血清 | 志贺氏菌属诊断血清60种
7.4 | 肠道试剂 | 志贺氏菌属诊断血清 | 志贺氏菌属诊断血清，四种多价
7.5 | 肠道试剂 | 沙门氏菌属诊断血清 | 沙门氏菌属诊断血清30种
7.6 | 肠道试剂 | 沙门氏菌属诊断血清 | 沙门氏菌属诊断血清60种
7.7 | 肠道试剂 | 沙门氏菌属诊断血清 | 沙门氏菌属诊断血清11种
8.1 | 院感试剂 | 洗脱液(含0.1%硫代硫酸钠) | 含氯、碘和过氧化物的消毒剂中和用，9ml
8.2 | 院感试剂 | 0.1%硫代硫酸钠肉汤 | 过氧乙酸的消毒后的内镜和杀菌效果监测，50ml
8.3 | 院感试剂 | 3%吐温80营养肉汤I | 物表采样用，10ml
8.4 | 院感试剂 | 3%吐温80营养肉汤II | 用于含有表面活性剂的各种复方消毒剂的中和，9ml
8.5 | 院感试剂 | 3%吐温80营养肉汤III | 复方消毒液消毒后内镜监测，50ml
8.6 | 院感试剂 | 0.03md/L磷酸盐缓冲液 | 手及物表采样用，10ml
8.7 | 院感试剂 | 0.3%甘氨酸营养肉汤 | 邻苯二甲醛消毒后内镜监测用，50ml
8.8 | 院感试剂 | 缓冲液(含0.3%吐温80和卵磷脂) | 中和残余消毒剂
8.9 | 院感试剂 | 过滤漏斗 | 用于微生物分析
9.3 | 平板培养基 | 碱性蛋白胨水培养基 | 1、外观：碱性蛋白胨水培养基为淡黄色透明液体 2、容量：8±0.2ml/每支。 3、培养基PH值：PH8.4±0.2 4、无菌要求：置35±1℃恒温箱孵育，无细菌生长； 5、细菌生长条件及特性：弧菌菌属增菌后液体混浊。 6、稳定性：贮存在2-8℃ 6个月，弧菌菌属增菌后液体混浊。
9.5 | 平板培养基 | 四号琼脂培养基 | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量： Φ90mm平板每块灌装16ml±2ml，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：8.5±0.5 4、微生物生长条件及特征：接种大肠杆菌、金黄色葡萄球菌，倒置35℃±1℃恒温培养24h，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌都被抑制。霍乱弧菌、副溶血弧菌生长良好。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、一致性要求：分别接种大肠杆菌、金黄色葡萄球菌各到5个四号琼脂培养基，培养结果应一致。 7、稳定性要求：培养基置于35℃±1℃培养箱放置72小时，培养基应符合2.2、2.3、2.4的要求。
9.7 | 平板培养基 | 尿培养筛选显色平板 | 1、外观:平板内培养基表面湿润平整、均匀分布。 2、颜色:平板内培养基呈乳白色半透明。 3、厚度:平板内培养基厚度≥3mm 4、软硬度:平板内培养基划线无裂痕。 5、PH值:平板内培养基PH值:PH7.0±0.2 6、无菌要求:置35±1℃恒温箱孵育24小时，无细菌生长。 7、细菌生长条件与特征:恒温箱，35±1℃，24小时大肠埃希菌呈红色菌落，菌落生长良好;普通变形杆菌呈棕色菌落，菌落生长良好；粪肠球菌呈兰色菌落，菌落生长良好；金黄色葡萄球菌呈金黄色、克雷伯氏菌及肠杆菌呈铁蓝色菌落，其他菌无色。 8、稳定性:贮存在2-8℃，3个月，大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、普通变形杆菌、克雷伯氏菌及肠杆菌生长。
9.8 | 平板培养基 | 大肠杆菌O157筛选显色平板 | 1、外观:平板内培养基表面湿润平整、均匀分布。 2、颜色:平板内培养基呈乳白色半透明。 3、厚度:平板内培养基厚度≥3mm 4、软硬度:平板内培养基划线无裂痕。 5、PH值:平板内培养基PH值:PH7.0±0.2 6、无菌要求:置35±1℃恒温箱孵育24小时，无细菌生长。 7、细菌生长条件与特征:恒温箱，35±1℃，24小时大肠杆菌O157呈紫红色菌落，菌落生长良好；大肠埃希菌呈铁蓝色菌落，菌落生长良好；奇异变形杆菌呈无色菌落至灰色菌落，菌 落生长良好。 8、稳定性:平板贮存在2-8℃，3个月，大肠杆菌O157、大肠菌群、变形杆菌生长良好。
9.12 | 平板培养基 | 幽门螺旋杆菌培养基 | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量：Φ90mm平板每块灌装22±2.5g，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：7.3±0.3。 4、微生物生长条件及特征：接种幽门螺旋杆菌，倒置35±2℃微需氧培养48-96h， 幽门螺旋杆菌生长良好，针尖状透明菌落；接种金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪肠球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌倒置35±2℃培养48-96h，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、粪肠球菌不生长，铜绿假单胞菌、白色念珠菌少量生长或不生长。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、一致性要求：接种幽门螺旋杆菌到5个HP平板，培养结果应一致。 7、稳定性要求：培养基储存于2-8℃，3个月，幽门螺旋杆菌生长良好。
9.13 | 平板培养基 | 艰难梭菌显色琼脂培养基 | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量：Φ90mm平板每块灌装22±2.5g，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：6.8±0.3。 4、微生物生长条件及特征：接种艰难梭菌、产气荚膜梭菌，倒置35±2℃厌氧培养24-48h， 艰难梭菌生长良好，菌落呈黑色、扁平粗糙、边缘不整齐，产气荚膜梭菌不生长；接种大肠杆菌、粪肠球菌、白色念珠菌倒置35±2℃培养24-48h，大肠杆菌不生长，粪肠球菌、白色念珠菌不生长或少量生长，粪肠球菌呈黑色、光滑湿润、凸起的小菌落，白色念珠菌呈白色、不透明菌落。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、一致性要求：接种艰难梭菌到5个艰难梭菌显色琼脂培养基，培养结果应一致。 7、稳定性要求：培养基储存于2-8℃，3个月，艰难梭菌生长良好。
9.15 | 平板培养基 | B族链球菌显色平板 | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量：Φ90mm平板每块灌装16ml±2ml，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：7.3±0.5 4、微生物生长条件及特征：用于围产期保健GBS肺查，接种B族链球菌筛查标本后，平板中的B族链球菌显色。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、稳定性要求：培养基置于35℃±1℃培养箱放置72小时。
9.16 | 平板培养基 | 链球菌药敏琼脂平板（药敏专用） | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量：Φ90mm平板每块灌装16ml±2ml，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：7.3±0.5 4、微生物生长条件及特征：用于体外链球菌的KB法药敏实验，测试菌株药敏。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、稳定性要求：培养基置于35℃±1℃培养箱放置72小时。
9.17 | 平板培养基 | 淋球菌药敏琼脂平板（药敏专用） | 1、外观：培养基外表平整，分布均匀，无气泡、无凝块。 2、容量：Φ90mm平板每块灌装16ml±2ml，基质厚度3.0-4.0mm。 3、基质酸碱度：pH：7.3±0.5 4、微生物生长条件及特征：用于体外淋球菌的KB法药敏实验，测试菌株药敏。 5、无菌要求：培养基应无菌。 6、稳定性要求：培养基置于35℃±1℃培养箱放置72小时。
9.18 | 平板培养基 | 半固体琼脂培养基 | 用于分离培养出常的易于生长的一般细菌
10.1 | 染色液 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。提供瑞氏-姬姆萨染液、磷酸盐缓冲液
10.2 | 染色液 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.3 | 染色液 | 铁染色液 | 用于对骨髓细胞的组织细胞学染色
10.4 | 染色液 | 尿沉渣染色液 | 用于尿液沉渣涂片染色
10.5 | 染色液 | 苏木素染色液 | 用于对组织细胞中的细胞核染色
10.6 | 染色液 | 含铁血黄素染色液 | 用于定性组织学含铁血黄色的染色
10.7 | 染色液 | 过氧化物酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.8 | 染色液 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.9 | 染色液 | 酸性а-醋酸萘酚酯酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.10 | 染色液 | а-丁酸萘酚酯酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.11 | 染色液 | 糖原染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.12 | 染色液 | 苏丹黑B染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.13 | 染色液 | 酸性磷酸酶染色液 | 用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色
10.14 | 染色液 | 新型隐球菌染色液 | 用于染色
11 | 辅助耗材 | 无菌塑料试管 | 1、用于菌悬液的制备 2、提供12*75、13*75、13*100等各种规格
16 | 辅助耗材 | 尿培养定量接种环 | 10ul
17 | 辅助耗材 | 专用油镜油 | 常规油镜观察细菌使用
18 | 辅助耗材 | 一次性采样拭子 | 用于菌悬液的制备
19 | 辅助耗材 | 厌氧产气袋
20 | 其他试剂 | 便隐血(OB)试剂 | 用于对粪便隐血检测的初筛试验
21 | 其他试剂 | 隐球菌抗原检测试剂盒 | 用于体外定性检测脑脊液中隐球菌多个种(包括新型隐球菌和哥特隐球菌)荚膜多糖抗原
22 | 其他试剂 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 用于定性检测女性宫颈和男性尿道拭子样本中的沙眼衣原体抗原
24 | 其他试剂 | 碳青霉烯酶型检测试剂盒 | 用于碳青霉烯酶分型检测
25 | 其他试剂 | B型钠尿肽测定试剂盒 | 用于血浆B型纳尿肽含量检测
26 | 其他试剂 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 | 用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量，可与迈瑞全自动血液细胞分析仪（型号：7500CS）配合使用
27 | 其他试剂 | 性激素结合球蛋白检测试剂盒 | 用于体外定量检测人血清和血浆中的性激素结合球蛋白(SHBG)
28 | 其他试剂 | 脂肪酶检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中脂肪酶的活性，可与罗氏全自动生化免疫分析仪（型号：701）配合使用
29 | 其他试剂 | 载脂蛋白E检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E浓度，可与罗氏全自动生化免疫分析仪（型号：701）配合使用
30 | 其他试剂 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 用于体外定量测定人血清中同型半胱氨酸浓度，可与罗氏全自动生化免疫分析仪（型号：701）配合使用
31 | 其他试剂 | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法） | 用于体外定量测定人血清或血浆中糖化白蛋白和白蛋白测量浓度的比值，可与罗氏全自动生化免疫分析仪（型号：701）配合使用