重保救护车采购需求

一、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
2、供应商需具备汽车经营资质，可开据机动车专用销售发票，确保车辆正常上牌及通过年审。
3、供应商在承接此项目后不得转包分包。
二、投标报价说明：价格包含车身价、车辆购置税、第一年保险费、上牌费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务费、质保期内的售后服务费等所有费用。
三、生产、运输、安装、调试、上牌：由中标人负责承担。
四、培训：中标人免费提供专业技术培训。
五、商检、计量费用：由中标人负责承担。
六、交货地点：采购人指定地点。
七、交货及提供服务时间要求：合同签订后40个工作日内。
八、售后服务：
[bookmark: _GoBack]1、质保期：底盘质保期不低于2年或者5万公里，以先到者为准，医疗舱改装部分质保期不少于1年。
2、质保期内提供免费上门维护、修复服务，如出现问题，供货单位在接到电话后，立即响应，4小时以内到现场处理，8小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购货物的备用件或整体问题部分更换等措施，以保证用户单位的正常使用。
3、完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺、本地化服务能力等。
















九、技术要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	重保救护车
	主要为重要对象医疗救护和重大活动医疗保障的专用救护车。

	数量
	1辆

	基本功能
	投标车辆为高性能底盘，动力强劲、操空性好，维修率低，医疗舱布局与功能具备一定的超前性，体现目前最先进的技术理念，改装材料需要使用可回收环保轻型阻燃ABS材料，内饰采用模具一次性注射成型工艺。

	1
	整车基本要求

	1.1
	工作条件
	（1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；
（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）；
（3）相对湿度小于等于80%。

	1.2
	总体要求
	能在购买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照。

	2
	车辆技术要求

	2.1
	基本参数
	响应参数在《车辆生产企业及产品公告》或《汽车产品定型检验报告》内对应体现，标明对应页码。

	2.1.1
	外形尺寸
	6000mm≥长≥5800mm,2000mm≥宽≥1900mm,2500≥高≥2400mm

	2.1.2
	医疗舱尺度
	长≥3200mm,宽≥1750mm,高≥1750mm

	2.1.3
	轴距
	≥3870mm

	2.1.4
	最高时速
	≥180km/h

	2.1.5
	整备质量
	≤2750kg

	2.1.6
	总质量
	≤3500kg

	2.1.7
	轮胎
	215/70R16C 108/106T

	2.1.8
	油箱容积
	≥80L

	2.2
	发动机
	

	2.2.1
	排量
	≥3.4L

	2.2.2
	燃油
	汽油

	2.2.3
	发动机额定
功率
	≥205Kw

	2.2.4
	最大扭矩
	≥360N.m

	2.2.5
	排列方式
	V型排列六缸发动机

	2.2.6
	驱动方式
	后轮驱动

	2.2.7
	制动系统
（前/后）
	通风盘式

	2.2.8
	悬架系统
前/后
	麦弗逊支柱式悬挂/刚性钢板弹簧弹簧

	▲2.2.9
	尾气排放标准
	[bookmark: OLE_LINK1]满足国家第六阶段排放标准

	2.3
	变速箱
	≥6速自动变速

	2.4
	水温
	在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。

	2.5
	中门窗户
	医疗舱右侧侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。

	2.6
	外观
	救护车车身外表颜色为白色，贴红色彩条，具体按照浙江省院前医疗急救救护车车体统一标识执行。

	3
	底盘主要配置

	3.1
	基本配置
	ABS+EBD、中央门锁、电子防盗系统、动力辅助转向系统、倒车影像。

	3.2
	双侧拉门设计
	车辆采用车身双侧拉门设计，打开车身右侧的拉门时，医疗人员可迅速上车进入车内执行任务，打开车身左侧的拉门时，医护人员可直接在车外更换氧气瓶。

	▲3.3
	后双开门
	车辆采用后双开门设计，便于车门两侧挂载医疗器械，且能提供更大的开口空间，提高重要医疗保健对象安全性。

	4
	警灯警报系统

	4.1
	警笛名称
	开道、救护、手动、汽笛、低音

	4.2
	输出功率
	≥100W

	4.3
	新增灯控
	两路灯控

	4.4
	警灯系统
	车顶前部安装长排式LED蓝色警灯系统，车辆尾门安装不少于4盏LED蓝色警灯，车顶左右两侧安装不少于8盏LED蓝色警灯。

	4.5
	防水胶条
	警灯灯罩与灯座之间安装防水胶条，为方便后期售后维护便于拆卸，不能利用各种粘合胶一次固定。

	4.6
	警灯灯罩
	警灯灯罩采用PC材料整体模具一次性注塑成型，每侧灯罩面积不少于670mm×430mm×80mm(长×宽×高)，加强全方位警示，符合GB/T14486-2008《塑料模塑尺寸公差》MT2的技术标准。需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告

	5
	空调、照明及电源分配系统

	5.1
	空调系统
	驾驶室安装原厂冷暖空调系统，医疗舱安装独立冷暖空调系统。

	5.2
	外场照明灯
	医疗舱侧拉门上方和后门处安装LED外场照明灯。

	5.3
	输液照明射灯
	医疗舱顶部安装不少于2盏输液照明射灯，可调节照射角度，可在急救时加强局部位置的亮度。

	5.4
	照明灯
	医疗舱安装LED医用照明灯，照明灯内嵌在医疗舱内顶，照明范围广，光线柔和不刺眼。灯光可通过医疗舱控制面板切换白光和黄光，亮度具有5档可调，参数如下：
灯光颜色：黄/白功率：12W光色：3000K-6500K电压：DC12V亮度：300lm工作温度：-40℃~+60℃。

	5.5
	中央电源
分配系统
	由主电瓶、辅助电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。

	5.6
	车用紧急启动控制装置
	当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。

	5.7
	智能充电控制装置
	确保主电瓶的正常充电，自动断开避免发电机过载，延长发电机寿命，辅助电瓶独立工作，避免偷耗主电瓶电能。

	5.8
	附加电瓶
	配有车载专用附加免维护蓄电池（12V/60A），可供医疗舱用电器使用。

	5.9
	连接线涂层
	蓄电池及原车取电连接线材涂层耐油性、耐盐水性、耐湿热性、耐冻融性、抗弯型等符合GB28374-2012标准和CCCF-CPRZ-17:2019规定的要求。

	5.10
	车载电源装置
	安装实用新型的一种救护车专用车载电源装置，可实现车辆启动状态下24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源供车载医疗设备使用，参数如下：
容量：1kva输入电压：140v—280v输入频率：40-70hz逆变输出电压：220VAC±3%逆变输出频率：50HZ±2%直流电压：12V输出波形：纯正弦波失真度：≤3%转换时间：≤4ms自动转换充电电流：充电电流10ampCPU控制充电，智能充电过载保护：超载100—120%，25秒后自动锁机；超载120—200%，1秒后自动锁机；超过＞200%，4ms后自动锁机。浪涌功率：2kva国家标准GB 2099.1-2008  AC220V接头。

	5.11
	电源插座
	医疗舱相应位置配置不少于5组交流（220V）电源插座组，不少于3组直流（12V）电源插座带USB接口。

	5.12
	外接电源
	安装外接电源（220V/10A防水、带防护盖)，配备不少于15米移动电缆。

	5.13
	控制系统
	医疗舱安装集中控制面板，通过触摸式按键可以控制医疗舱照明灯、220V电源、换气通风、前后对讲、定时灭菌灯、手术灯、内射灯、空调、暖风。控制面板配有液晶屏能显示：时间、室内温度、室内湿度、主辅电瓶12V电压、交流220V电压等。驾驶室安装集中控制面板，通过触摸式按键可以控制前后对讲、医疗舱照明灯。驾驶室触控与医疗舱触控联动控制。

	5.14
	汽车电线束
	汽车电线束的尺寸、外观、绝缘层压接弯折、连接力检验、端子截面分析、电压降试验、橡胶件防水、振动、导通试验、高地温试验、盐雾试验、恒定湿热试验、耐工业溶剂试验及阻燃性能均符合国家汽车行业标准《QC/T 29106-2014汽车电线束技术条件》的要求。汽车电线束依据GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》要求未检测出镉（Cd）、铅（Pb）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDEs）。需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告。

	5.15
	电控箱
	采用利于维护保养的模块集成设计，一体化电路控制保护，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器。

	6
	医疗舱内改装

	6.1
	分隔墙
	安装分隔墙，带可推拉窗户；将车厢前后分隔成驾驶室和医疗舱两个区域。

	6.2
	灭菌灯
	（1）灭菌灯开关集成到医疗舱控制面板，电源启动后，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭。
（2）紫外线辐照强度≥200μW/cm2、作用时间30min，试验重复3次，对铜绿假单胞菌（ATCC 15442）、大肠杆菌（8099）、金黄色葡萄球菌（ATCC 6538）和白色念珠菌（ATCC 10231）的杀灭对数值均＞3，作用时间90min，试验重复3次，对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）的杀灭对数值均＞3，符合《消毒技术规范》2002年版-2.1.5.4.5规定的标准值（杀灭对数值均≥3）。
需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告

	6.3
	换气系统
	医疗舱安装双向换气系统（进出风）。

	6.4
	前后对讲系统
	医疗舱配置前后对讲系统。

	6.5
	头部防撞保护
	医疗舱配置侧门和后门上车头部防撞保护。

	6.6
	安全扶手
	医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手。

	6.7
	输液装置
	医疗舱顶部安装输液挂架。

	6.8
	保温隔热材料
	医疗舱内壁保温隔热材料，符合GB23864-2009《防火封堵材料》国标规定的要求，耐火隔热性≥3.00h，被检试样背火面任何一点温升≤60°C，背火面框架表面任何一点温升≤40°C，耐水性、耐碱性、耐酸性、耐冻融性、耐湿热。
需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识合格的检验检测报告。

	△6.9
	内饰
	医疗舱整体风格仿照航空舱设计，医疗舱左右两侧内饰板采用ABS材料整体模具注塑工艺。左侧内饰集成氧气汇流排、集中控制面板、电源插座并设有两个储物曹。所有功能柜采用ABS材料整体模具一次性注塑成型，边角位及操作台都做成圆角，保护乘员安全。医疗舱整体独立无接缝，产品密度高重量轻，整体抗冲击能力强，光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗UV、抗氧化等特点。不得使用吸塑、玻璃钢或者板材内饰。

	6.10
	内饰材料
	

	6.10.1
	性能
	医疗舱使用环保及耐用性内饰材料，材料弯曲弹性模量、弯曲强度、苯挥发、断裂伸长率、拉伸强度、甲醛挥发、雾化、球压痕硬度、VCO等应符合GB/T 9341-2008的要求。

	6.10.2
	燃烧特性
	医疗舱内饰使用ABS材料，应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。内饰材料ABS复合耐寒阻燃板的燃烧速度应不大于100mm/min，暴露在火焰中15S，熄灭火源材料仍未燃烧。

	6.10.3
	环保性
	医疗舱内饰使用ABS材料，应依据GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》要求未检测出镉（Cd）、铅（Pb）、六价铬（Cr6+）、汞（Hg）、多溴联苯（PBBs）、多溴联苯醚（PBDEs)等化学成分。

	△6.11
	医疗吊柜
	（1）医疗舱左右安装医疗吊柜,设置不少于4个独立储物格。
（2）医疗吊柜柜门要求采用半透明或透明材料，方便医护人员看清物品放置状态；为保证吊柜坚固及耐用性，吊柜柜体及柜门要求为整体模具一次性注塑成型；为方便及快速拿取医疗用品，要求柜门合页采用任意停设计形式，不可使用液压撑杆。
（3）医疗吊柜柜体为ABS材料整体模具一次性注塑成型，达到GB/T14486-2008《塑料模塑尺寸公差》MT2的技术标准，为避免车辆运行中发生离层或产生异响，不得采用胶水粘接等拼接工艺，每个储物格尺寸不少于600mm×310mm×340mm（长×宽×高）。

	6.12
	氧气柜
	（1）医疗舱的左侧设置一个专门用于存放氧气瓶的氧气柜。柜子的顶部打造成操作台，其靠近医生椅的一侧开设了一个操作窗口，便于医护人员进行操作。
（2）柜体的背部与车身左侧的拉门相连通，打开车身左侧的拉门，可便捷将氧气瓶从柜中拉出或放入。

	6.13
	医疗组合柜
	医疗舱左侧中间位置安装有医疗组合柜，医疗组合柜设一列共三个抽屉和三个大容量储物柜，储物格带插拔式柜门。组合柜设有一体式铝合金操作台可放置医疗设备，可选装急救设备的支架。整套组合柜整体采用ABS材料整体模具一次性注塑成型。组合柜所有边角位及操作台都采用圆角设计，保护乘员安全。

	6.14
	储物柜
	医疗舱左后侧安装一组储物柜，设置一大二小三层储物格，顶层设置半透明柜门，方便医护人员看清物品放置状态，中下两层配有自锁翻门。 

	6.15
	医生椅
	医疗舱分隔墙位置安装医生椅，医生椅座垫可翻折，配有安全带，座垫下方设有储物空间。

	6.16
	朝前座椅
	医疗舱右侧靠中门处安装朝前座椅，座垫可翻折，座椅靠背可调，配有扶手及3点式安全带。

	6.17
	长排柜式座椅
	医疗舱右侧安装长排柜式座椅，带舒适背、软座垫及配套安全带，座垫下方设有储物柜。

	6.18
	座椅及
软包皮垫
	医疗舱所座椅及软包皮垫采用超纤革包裹，撕裂强度、拉伸强度高，耐折性好，耐寒性佳，耐霉变性，表面易清洗，组织结构和天然皮革相似等特点。符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。

	6.19
	供氧系统
	

	6.19.1
	氧气瓶
	医疗舱配置2个10升和1个20升氧气瓶，并配有减压阀。

	6.19.2
	辅助实施
	医疗舱配备吸氧用终端1个，连接湿化器1个；呼吸机专用终端1个，连接呼吸机专用接头1个。

	6.19.3
	氧气管路
	预埋精密无缝GB卫生氧气管路，采用316不锈钢耐压管连接控制面板，屈服强度≥309Mpa，拉伸强度≥621Mpa。不锈钢管在模拟压力250bar水压环境中，保压一小时,管道无泄露，无变形。

	6.20
	医用地板
	医疗舱地板采用耐酸、碱及防火、防滑、防静电地板革，地板革的燃烧特性应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。

	6.21
	灭火器
	驾驶室、医疗舱各配备1个。

	6.22
	线路预埋
	在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。

	6.23
	负压系统
	在医疗舱左侧安装负压系统1套。负压系统的功能应能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄,而又达到通风换气、不污染环境的目的。负压系统采用大功率风机，风速可实现无级控制，可根据医护人员实际需要的负压值进行风速调整。通过智能负压控制器可以实现负压值从-15Pa至-30Pa之间任意调节。强紫外线消毒灯，打开消毒灯后运行20～30分钟，即可完成消毒杀菌。
主要参数：外形尺寸：≥长360 mm×宽300mm×高450mm、 输入电压：12V、功率：250 W、最大排风量：320 m³/h、过滤效率：99.99%、消毒方式：紫外线、压差范围：-15至-30pa。
需提供满足WS/T292-2008《救护车》负压要求的第三方检验报告及过滤效率检测报告。



