救护车公开招标采购需求
一、供应商资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
2、供应商需具备汽车经营资质，可开据机动车专用销售发票及医疗器械发票，确保车辆正常上牌及通过年审。
3、供应商在承接此项目后不得转包分包。
二、投标报价说明：价格包含车身价、车辆购置税、第一年保险费、上牌费、包装费、安装调试费、运输费、培训费、技术服务费、质保期内的售后服务费等所有费用。
三、生产、运输、安装、调试、上牌：由中标人负责承担。
四、培训：中标人免费提供专业技术培训。
五、商检、计量费用：由中标人负责承担。
六、交货地点：采购人指定地点。
七、交货及提供服务时间要求：合同签订后30个工作日内。
八、付款方式：采购人在合同生效且项目具备实施条件后15个工作日内，向中标人支付合同总额的60%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在车辆到货上牌验收合格后15个工作日支付。
九、售后服务：
1、质保期：底盘质保期不低于2年或者5万公里，以先到者为准，医疗舱改装部分质保期不少于1年。
2、质保期内提供免费上门维护、修复服务，如出现问题，供货单位在接到电话后，立即响应，4小时以内到现场处理，8小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购货物的备用件或整体问题部分更换等措施，以保证用户单位的正常使用。
3、完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺、本地化服务能力等。














九、技术要求：
	序号
	货物名称
	招标文件技术规格要求

	救护车
	功能：主要为转运、救治患者的专用救护车

	数量
	1辆

	1
	整车基本要求
	 

	1.1
	工作条件
	（1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；
（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）；
（3）相对湿度小于等于80%。

	1.2
	总体要求
	能在购买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照。

	2
	车辆技术要求
	

	2.1
	基本参数
	响应参数在《车辆生产企业及产品公告》或《汽车产品定型检验报告》内对应体现，标明对应页码。

	2.1.1
	外形尺寸
	5500mm≥长≥5000mm,2100mm≥宽≥2000mm,2800≥高≥2000mm

	2.1.2
	医疗舱尺度
	长≥2800mm,宽≥1800mm,高≥1700mm

	2.1.3
	轴距
	≤3300mm

	2.1.4
	最高时速
	≥160km/h

	2.1.5
	整备质量
	≥2700kg

	2.1.6
	总质量
	≤3800kg

	2.1.7
	轮胎
	235/65R16C

	2.1.8
	油箱容积
	≥80L

	2.2
	发动机
	

	2.2.1
	排量
	≥2.2L

	2.2.2
	燃油
	柴油

	2.2.3
	发动机额定
功率
	≥128Kw

	2.2.4
	最大扭矩
	≥350N.m

	2.2.6
	尾气排放标准
	满足国家第六阶段排放标准

	★2.3
	变速箱
	≥5速手动变速

	2.4
	制动系统
	前后盘式，带防抱死制动系统ABS

	2.5
	空调系统
	冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。

	2.5.1
	制热要求
	在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度
至少达到16摄氏度以上。

	2.5.2
	制冷要求
	在环境温度40摄氏度时，启动冷空调在3分钟内使车内温度至少达到低于环境温度7摄氏度以上。

	2.6
	其 他
	

	2.6.1
	水温
	在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏度以下。

	2.6.2
	中门窗户
	医疗舱右侧侧拉门上为可移动式玻璃窗。

	2.7
	外 观
	救护车车身外表颜色为白色，贴红色彩条。

	3
	医疗舱及改装
	 

	3.1
	内饰
	应采用ABS材料模具吸塑成型覆盖

	3.1.1
	工艺
	应采用ABS吸塑模具一次成型工艺，整体性强，功能布局清晰，美观实用

	3.1.2
	材料
	应采用ABS高分子复合材料。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。

	3.1.3
	材料特性
	防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。

	3.1.4
	环保性能
	环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg，需提供第三方权威检测机构出具的检测报告并标注页码。

	3.1.5
	防火性能
	车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。

	3.1.6
	安装要求
	医疗舱内饰安装需与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。

	3.2
	监护型医疗舱
	 

	3.2.1
	内饰顶
	采用ABS材料吸塑成型，顶部凸台分别安装消毒灯、手术灯、输液架、换气扇、U型、环形安全行车扶手。

	3.2.2
	地板
	医疗舱地面应环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，防水、耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐化学品（消毒水等）。需提供第三方权威检测机构出具的检测报告并标注页码，并根据以下分项参数要求的响应情况分别标注页码。

	a
	VOC
	≤60g/L。

	b
	游离甲醛
	≤100mg/Kg。

	c
	苯质量分数
	≤100mg/Kg。

	3.2.3
	中隔墙
	中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离 

	a
	材料工艺
	采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成形。

	b
	推拉窗
	中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。

	c
	密封隔离
	中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。

	3.2.4
	药品器械柜
	药品器械柜可分别放置一次性床单、氧气袋、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，同时可分别放置一次性吸氧、吸引管，心电图贴片等用品。

	a
	材料工艺
	柜体需采用ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，防潮、表面易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。

	b
	布局要求
	药品器械柜的布置要便于医护人员的取放操作。

	3.2.5
	器械平台
	应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。

	3.2.6
	储物柜
	医疗舱左侧分别为3组吊柜，3组储物柜，右侧柜式床上方为3组敞开式储物盒。

	3.2.7
	氧气瓶柜
	安装于左侧后门位置，ABS高分子复合材料模具一次性吸塑成型，造型结构便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸。

	3.2.8
	医生座椅
	应位于担架前部右侧，朝前安装，附安全带，符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。

	★3.2.9
	长排柜式座椅
	医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，座垫需采用PV材料模具一次性吸塑成型，乘坐舒适。长条柜带上掀门，内部为储物空间。

	3.2.10
	扶手
	在上下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。

	3.3
	电控系统
	

	★3.3.1
	主控制系统
	中央电气控制系统，可控制12V、220V电源的闭合与切断，医疗舱需配备≥10寸液晶显示屏，液晶显示屏可集中显示医疗舱内负压值大小、氧气瓶余量、照明、手术灯等相关设施功能，需配备电容瓶，按键以后1秒即可启动，不得使用电解屏。

	3.3.2
	逆变器
	应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1500W纯正弦波电源。

	3.3.3
	供电要求
	在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1500W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。

	★3.3.4
	副控制系统
	驾驶舱需配备副控制系统，在主控制系统发生故障状态下，仍可继续供电，需≥4寸液晶屏设计，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。

	3.3.5
	外接充电系统
	20V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座，20m长移动电缆。

	3.3.6
	安全保护
	电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。

	3.4
	担架系统
	

	3.4.1
	自动上车担架
	在医疗舱中间位置安装自动上车担架，能够快速实现高低位转换，便于病人上下救护车，需提供有效备案证明。

	a
	尺寸
	≥1985x545x925mm（高位时），≥1985x545x310mm（低位时）

	b
	自重
	≤40Kg

	c
	最大承重量
	≥250kg

	d
	主体框架
	主体框架用高强度钢铝合金材质，表面处理采用急救荧光绿色，保证在夜间使用。

	e
	联动装置
	担架采用轻盈联动装置设计，不需要任何控制把手就能自动上下车。异形管高强度材料设计，仅需一人便轻松完成上车过程，省力快速。

	f
	功能
	担架床板、背板采用一次模压成型的材料，避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。护栏采用高强度铝一次模成型工艺生产，方便清洁。

	g
	体位调节 
	可根据不同病情要求调整病员体位，多种模式可调；头部靠背角度可无极调，最大角度为≥75°，腿部角度可调为≥10°。

	h
	前后轮直径
	担架行走轮采用耐磨静音轮胎技术；并带有反向定位刹车功能，提高担架在各种状态下的稳定性及舒适性，操控性强。前轮直径≥150mm,后轮直径≥125mm。

	i
	其它
	担架可以上匹配不同型号救护车底盘车型，担架上车高度为可多档调节，担架前后腿部带有自锁装置，在转移时，防止担架被误触碰，保护病人安全，具备防撞认证。

	3.4.2
	板式担架
	提供并轨道式固定安装，方便取放。需提供510K豁免证明文件。

	a
	自重
	产品使用轻便、重量≤7kg

	b
	承重
	可以承受≥400kg的重量而不发生断裂

	c
	穿透效果
	X线透过率100%

	d
	材料
	高密度聚乙烯

	e
	尺寸
	体积符合急救车使用：宽≤42cm、长≤185cm、厚≤5cm。

	3.5
	警示系统
	由驾驶室控制

	3.5.1
	LED警灯
	LED长排警灯，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。

	3.5.2
	四周频闪警灯
	车顶外左右两侧救护车外场用LED照明灯各1盏。

	3.5.3
	后射灯
	冷光源高亮度LED后射灯，适用于夜间照明。

	3.6
	供氧系统
	隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。2个氧气瓶之间具备切换装置，可根据氧气瓶压力变化，手动切换其他氧气瓶供氧。

	3.6.1
	管道
	隐藏式管氧气，需安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。2瓶氧气可自动切换。

	3.6.2
	氧气瓶
	10升公制自动切换氧气瓶两只，带固定装置。

	3.6.3
	高压减压阀
	实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。

	3.6.4
	湿化瓶
	双路即插即用湿化瓶。

	3.7
	吸引器
	1、主机重量：≤3.5kg（含电池)

	
	
	2、抽气速率：≥20L/min

	
	
	3、极限负压值：≥80kPa 

	
	
	4、负压精度：≤±5kPa

	
	
	5、最高噪音值：≤70dB

	
	
	6、储液容器支持温水清洗、浸泡消毒和在93℃以下自动清洗机进行热消毒

	
	
	7、通过国际EN1789测试

	
	
	8、通过RTCA/DO-160G-2010测试

	3.8
	杀菌系统
	采用紫外线消毒灯，可定时控制。

	3.9
	负压装置
	1、最大排风量≥600m³/h 负压值范围-30～-60Pa。

	
	
	2、车载负压救护车排风净化装置具备国家空气净化产品及气体检测仪器质量监督检验中心出具的检测报告。

	
	
	3、高效空气过滤器对粒径 0.3μm 微粒气溶胶的滤除率达到 99.99%以上。

	
	
	4、具有独立新风口，气流进入负压装置经过紫外线，臭氧消毒后排出舱外。

	
	
	5、主控板可根据用户所设定的负压值进行动态调整（即让负压值自动稳定在设定范围），并且能根据用户设定的负压高、低值警报声警。

	
	
	6、负压装置的显示装置采用液晶显示屏控制，≥10寸带触摸控制功能，能方便对负压装置的参数进行设定和校准。

	
	
	7、压差传感器采用RS485通信方式的高精度传感器，采集数据经过RS485方式传送给触摸屏显示，采用数字传输的负压值没有有任何偏差，精度极高。

	
	
	8、负压装置的主控板采用ARM32位高速微处理器，能实时采集负压值并进行控制，风机采用直流无刷带调速功能。

	3.10
	
等离子空气
消毒机
	1、广泛适用于负压救护车、医疗车、急救车、体检车、核酸检测车、疫苗运输车以及公交旅游巴士等公共交通工具的封闭空间内的空气持续循环消毒。

	
	
	2、对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。

	
	
	3、壁挂式安装方式，空气消毒机持续工作时可实现人机共存。

	
	
	4、外形尺寸：长+宽+高≤700mm，输入电压DC12V。

	
	
	5、细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

	
	
	7、臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡,设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小，需提供第三方检测机构出具的检测报告。

	
	
	8、以紫外线及过滤为主杀毒因子，同时辅助光触媒及释放高浓度离子利用循环风对空间内的空气进行循环消毒，可有效杀灭空气中的细菌和病毒。

	
	
	9、空气消毒机可以显示所安装空间内的温度、湿度、PM2.5等空气质量状态。

	
	
	10、可用遥控器或触摸面板进行空气消毒机的操作。当机器与手机处于同一WIFI环境下，可以拓展手机控制功能。

	3.11
	照明系统
	

	3.11.1
	工作灯
	医疗舱及乘员舱内6组可调亮度LED灯具照明，亮度可调，满足急救工作白天及夜间的需要，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。

	3.11.2
	射灯
	可转动LED射灯。

	3.12
	对讲系统
	前后对讲，单向控制。

	3.13
	辅助设施
	前后舱配置灭火器各1个；医疗舱配备垃圾桶1只。
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	评分细则
	分值

	1
	投标人资信
	

	1.1
	业绩：与本次项目类似救护车自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售业绩：每提供1个合同复印件得1分，最高得3分。
投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。
	3

	1.2
	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件
	1

	2.
	技术方案
	

	2.1
	技术功能符合度：通过所投产品的技术参数正负偏离情况综合打分，全部符合得40分，一般技术参数不满足每项扣0.3分，★参数不满足每项扣2分，需提供检验检测报告及其它证明材料的，提供错误或者与实际要求不符合的，每项扣1分，扣完为止。
	40

	2.2
	提供车辆改造方案：包括但不限于车辆的改造计划，改造流程，改造目标等；方案设计详尽合理的得2分，方案设计普通的得1分，方案设计简单，内容与需求的吻合程度匹配度不高的得0.5分；未提供不得分。
	2

	2.3
	医疗舱改造的布局及使用便利性，布局方案详尽合理、使用便利的得2分，布局方案较合理、使用较方便的得1分，布局方案有缺漏、使用不方便的得0.5分，未提供不得分。 
	2

	2.4
	医疗舱内饰的设计工艺、材质、美观度等情况，设计工艺精湛、材质牢固、整洁美观的得2分，设计工艺较好、材质较好、较美观的得1分，设计工艺一般、材质基本符合要求的得0.5分，未提供不得分。
	2

	3.
	安装调试和验收
	

	3.1
	安装调试方案，包括对人员的安排、时间进度的规划，对车辆的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等：方案考虑充分措施有效得2分，方案措施普通得1分，方案内容措施简单、可行性不高的得0.5分，无方案不得分。
	2

	3.2
	培训方案：包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排较充分有效的得1分，方案内容安排普通得0.5分，无方案不得分。
	2

	3.3
	车辆验收的方案：包括但不限于验收方法，验收安排，专业的验收工具情况等；方案设计详尽合理的得2分，方案设计简单，内容不充实的得1分，方案设计一般的得分0.5分，无方案不得分。
	2

	4.
	售后服务方案
	

	4.1
	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1分，响应时间长，解决方案一般0.5分，无解决方案得0分；
	2

	4.2
	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。
	2



（2）价格分
价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

